## Sheet1
附件 济源疫控中心实验室仪器检定校准服务明细
序号 | 仪器编号 | 名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 检定参数
1 | 0001 | 台式高速离心机 | TGL-16B | 上海恰菲尔分析仪器有限公 司 | 1 | 转速示值误差（多点测试）、定时误差、转子不平衡保护功能
2 | 0004 | 台式高速冷冻离心机 | 3K15 | 德国 SiGma 公司 | 1 | 转速示值误差（多点测试）、温度示值误差（冷冻型）、定时误差、转子不平衡保护功能
3 | 0006 | 电热恒温培养箱 | DHP-9052 | 上海浦东荣丰科学仪器有限公司 | 1 | 温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
4 | 0012 | 生物安全柜 | Hfsafe120 0/c+ | 上海力申科学仪器有限公司 | 1 | 下降气流流速、流入气流流速、高效过滤器检漏、噪声、照度、振动、负压/气流流型验证
5 | 0017 | 酶标仪 | MK3 | 芬兰雷勃 | 1 | 波长示值误差与重复性、吸光度示值误差与重复性、基线平直度、杂散光、通道差异、绝缘电阻、示值稳定性
6 | 0019 | 电子天平 | FA2004 | 上海精密科学仪器有限公司 | 1 | 偏载误差、重复性、示值误差、鉴别力、灵敏度
7 | 0021 | 生物显微镜 | XSP-24N | 南京江南光电股份有限公司 | 1 | 物镜放大倍数误差‌、双目显微镜左右两系统放大倍数差‌、双目显微镜左右视场中心偏差‌
8 | 0041 | 电热恒温水浴锅 | DK-S14 | 上海森信实验仪器有限公司 | 1 | 温度偏差‌、温度波动度‌、温度均匀度‌
9 | 0042 | 恒温水浴摇床 | HWT-10CH | 天津恒奥科技发展有限公司 | 1 | 温度偏差‌、温度波动度‌、温度均匀度‌、转速误差、振幅误差
10 | 0043 | 高压灭菌器 | YM50 | 上海三申医疗器械有限公司 | 1 | 温度示值误差与波动度、温度分布均匀性、压力示值误差、灭菌温度带、安全联锁装置
11 | 0047 | 酶标仪 | ELX800 | 美国 BioTek 公司 | 1 | 波长示值误差与重复性、吸光度示值误差与重复性、基线平直度、杂散光、通道差异、绝缘电阻、示值稳定性
12 | 0060 | 生物安全柜 | HF1200A2 | 上海力申科学仪器公司 | 1 | 下降气流流速、流入气流流速、高效过滤器检漏、噪声、照度、振动、负压/气流流型验证
13 | 0064 | 生物显微镜 | CX41 | 奥林巴斯公司 | 1 | 物镜放大倍数误差‌、双目显微镜左右两系统放大倍数差‌、双目显微镜左右视场中心偏差‌
14 | 0065 | 倒置显微镜 | CKX41 | 奥林巴斯公司 | 1 | 物镜放大倍数误差‌、双目显微镜左右两系统放大倍数差‌、双目显微镜左右视场中心偏差‌
15 | 0068 | 电热恒温培养箱 | DRP-9002 | 上海森信实验仪器有限公司 | 1 | 温度示值误差、温度均匀度、温度波动度
16 | 0072 | 核酸提取仪 | NP968 | 西安天龙科技有限公司 | 1 | 振荡频率稳定性、温度示值误差、温度均匀性、温度稳定性、取液量示值误差
17 | 0073 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DGG-0203A | 上海森信实验仪器有限公司 | 1 | 温度均匀度、温度波动度、温度示值误差
18 | 0075 | 生物安全柜 | Hfsafe120 0/c+ | 上海力申科学仪器有限公司 | 1 | 下降气流流速、流入气流流速、高效过滤器检漏、噪声、照度、振动、负压/气流流型验证
19 | 0080 | 酶标仪 | Multiskan FC | 赛默飞世尔（上海）仪器有限公司 | 1 | 波长示值误差与重复性、吸光度示值误差与重复性、基线平直度、杂散光、通道差异、绝缘电阻、示值稳定性
20 | 0085 | 低速离心机 | TDZ5-WS | 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司 | 1 | 转速示值误差（多点测试）、定时误差、转子不平衡保护功能
21 | 0086 | A2级生物安全柜 | AC2-6S1 | 新加坡艺思高科技有限公司 | 1 | 下降气流流速、流入气流流速、高效过滤器检漏、噪声、照度、振动、负压/气流流型验证
22 | 0087 | 荧光定量 PCR仪 | QuantStud io 6 Flex | 赛默飞世尔科技公司 | 1 | 温度示值误差、温度均匀度、升温/降温速率、荧光强度重复性、荧光线性、通道间串扰、定量重复性
23 | 0068 | 小型台式高速离心机 | TGL-16G | 上海恰菲尔分析仪器有限公司 | 1 | 转速示值误差（多点测试）、定时误差、转子不平衡保护功能
24 | 0089 | 台式高速离心机 | SF-TGL-16 GS | 上海恰菲尔分析仪器有限公司 | 1 | 转速示值误差（多点测试）、定时误差、转子不平衡保护功能
25 | 0090 | 超净工作台 | SW-CJ-2D | 苏州净化设备有限公司 | 1 | 高效过滤器完整性‌、空气洁净度‌、风速性能‌、气流流型‌
26 | 0091 | 干式恒温器 | DH100-4 | 杭州瑞诚仪器有限公司 | 1 | 温度偏差、温度均匀度、温度波动度
27 | 0092 | 全自动核酸提取仪 | GeneRotex 96 | 西安天隆科技有限公司 | 1 | 振荡频率稳定性、温度示值误差、温度均匀性、温度稳定性、取液量示值误差
28 | 0093 | 荧光定量PCR仪 | Gentier 96E | 西安天隆科技有限公司 | 1 | 温度示值误差、温度均匀度、升温/降温速率、荧光强度重复性、荧光线性、通道间串扰、定量重复性
29 | 0095 | 高压灭菌器 | SX-500 | TOMY | 1 | 温度示值误差与波动度、温度分布均匀性、压力示值误差、灭菌温度带、安全联锁装置
30 | 0097 | 快速荧光PCR检测仪 | Mic | 澳大利亚 BMS & liferive | 1 | 温度示值误差、温度均匀度、升温/降温速率、荧光强度重复性、荧光线性、通道间串扰、定量重复性
31 | 0109 | 全自动核酸工作站 | PANA9600S | 西安天隆 | 1 | 加样体积准确性‌、温度控制性能‌、移液位置精度‌、加样重复性
32 | 0110 | 生物安全柜 | BSC-1360IIA2 | 北京哈东联哈尔 | 1 | 下降气流流速、流入气流流速、高效过滤器检漏、噪声、照度、振动、负压/气流流型验证
33 | 0111 | 生物安全柜 | BSC-1360IIA2 | 北京哈东联哈尔 | 1 | 下降气流流速、流入气流流速、高效过滤器检漏、噪声、照度、振动、负压/气流流型验证
34 | 0112 | 生物安全柜 | BSC-1360IIA2 | 北京哈东联哈尔 | 1 | 下降气流流速、流入气流流速、高效过滤器检漏、噪声、照度、振动、负压/气流流型验证
35 | 0113 | 核酸提取仪 | NP968-C | 西安天隆 | 1 | 振荡频率稳定性、温度示值误差、温度均匀性、温度稳定性、取液量示值误差
36 | 0114 | 实验分液与分析系统 | HIE-R1001 | 深圳朗司 | 1 | 示值误差、重复性、密封性与防滴漏性能‌
37 | 0115 | 实验分液与分析系统 | HIE-R1001 | 深圳朗司 | 1 | 示值误差、重复性、密封性与防滴漏性能‌
38 | 0121 | 全自动高压灭菌器 | GR60A | 致微 | 1 | 温度示值误差与波动度、温度分布均匀性、压力示值误差、灭菌温度带、安全联锁装置
39 | 0094 | 纯水仪 | UPR-II-10TNP | 优普 | 1 | 电阻率、电导率‌、总有机碳量、微生物限度
40 | 0123 | 显微成像系统 | DP23 | 奥林巴斯 | 1 | 成像质量‌、放大率准确性‌、视场参数‌
41 | 0129 | 化学发光免疫分析仪 | MODERN | 现代生物 | 1 | 测光值重复性‌、测光值稳定性‌、温度控制精度‌
42 | / | 单道移液器 | 0.1–2.5 µL | 艾本德 | 1 | 气密性、标称体积容量允许误差（系统误差）、测量重复性（随机误差），需覆盖最小、中间、最大量程点
|  | 单道移液器 | 0.5–10 µL | 艾本德 | 2 | 气密性、标称体积容量允许误差（系统误差）、测量重复性（随机误差），需覆盖最小、中间、最大量程点
|  | 单道移液器 | 10–100 µL | 艾本德 | 2 | 气密性、标称体积容量允许误差（系统误差）、测量重复性（随机误差），需覆盖最小、中间、最大量程点
|  | 单道移液器 | 20–200 µL | 艾本德 | 1 | 气密性、标称体积容量允许误差（系统误差）、测量重复性（随机误差），需覆盖最小、中间、最大量程点
|  | 单道移液器 | 100–1000 µL | 艾本德 | 1 | 气密性、标称体积容量允许误差（系统误差）、测量重复性（随机误差），需覆盖最小、中间、最大量程点
|  | 多道移液器 | 0.5–10 µL | 艾本德 | 1 | 气密性、标称体积容量允许误差（系统误差）、测量重复性（随机误差），需覆盖最小、中间、最大量程点
|  | 多道移液器 | 10–100 µL | 艾本德 | 2 | 气密性、标称体积容量允许误差（系统误差）、测量重复性（随机误差），需覆盖最小、中间、最大量程点